## Slide 1
JAEA大洗研分
2024/2/22
「廃炉・汚染水・処理水対策事業費補助金（燃料デブリの性状把握のための分析・推定技術の開発）」に係る補助事業
１Fサンプルの分析（速報）

## Slide 2: 試料搬入、外観観察、IP測定
試料搬入 10/27
外観観察 10/30～11/10
IP測定 11/10～11/24
AGF試料調製 11/27～12/8
AGF試料搬出 12/11
FE-SEM試料試料調製、FE-SEM分析 12/8～（継続中）
AGF線量測定・溶解試験 12/11～1/19
溶解液FMF搬出 2/7
分析試験 2/8～（継続中）
SIMS試料分析 1/26～（継続中）
TEM分析 3月～（予定）

## Slide 3: FE-SEM観察（１PCV2304C）
スミヤろ紙に付着させた試料を蒸着し観察

## Slide 4: FE-SEM/WDX分析（１PCV2304C）
U粒子上
にU、Fe、Zn、Si
同一視野の近傍にはFe、Ni、 Sb、Mo
5μm

## Slide 5: FE-SEM/WDX分析（１PCV2304C ）
SEI
U
Pu※
Cs
Zr※
Sb
5μm
Fe
Cr
Ni
Mo※
Si
Zn
低
高
強度
U粒子は約5µm
U粒子の周囲にFe、Cr、Niが広く分布。Zn、Sb、Siも偏在している。

## Slide 6: FE-SEM観察（１PCV2303C）
スミヤろ紙に付着させた試料を蒸着し観察

## Slide 7: FE-SEM/WDX（１PCV2303C）
U粒子上
にU、Fe、Zn
同一視野の近傍にはFe、Ni、Zr、Si、Ca、（Mg、Aｌ）
5μm
Ca

## Slide 8: FE-SEM/WDX（１PCV2303C）
SEI
U
Pu※
Cs ※
Zr
Sb
5μm
Fe
Cr
Ni
Mo※
Si
Zn
低
高
強度
Mg ※
Al
Ca
U粒子の周囲にFe、Cr、Znが広く分布。Mg、Al、Si、Ca（コンクリート成分と推測）は同じような箇所で偏在している。NiはFeの一部の箇所に偏在している。ZrはＵとは異なるところに存在。

## Slide 9: FE-SEM観察（１PCV2303D）
スミヤろ紙に付着させた試料を蒸着し観察

## Slide 10: FE-SEM/WDX（１PCV2303D）
5μm
U粒子上
にU、Fe、Ni、Ca、Zn、Si
同一視野の近傍にはFe、Ni、Sb、Si、Ca、 （Mg、Aｌ）
Ca
Ca
Ca

## Slide 11: FE-SEM/WDX（１PCV2303D）
SEI
U
Pu
Cs※
Zr※
Sb
5μm
Fe
Cr
Ni
Mo※
Si
Zn
低
高
強度
Mg ※
Al
Ca※
U粒子の周囲にFe、Cr、Ni、Si、Ca、Alが広く分布（これらの母相に、U粒子が上に付着しているものと推測）。また、Zn、Mgは偏在している。

## Slide 12: FE-SEM/WDXのまとめ
１PCV2304C、 １PCV2303C、 １PCV2303D
U粒子はいずれもPuはほとんどない。Zrも少ない。
１PCV2303Cでは別の箇所にZrを確認。
U粒子周辺にはFe、Cr、Ni、Ｚｎ（ステンレス、亜鉛メッキ鋼と推測）とＣａ、Ａｌ、Ｍｇ、Ｓｉ（セメント構成成分と推測）が存在。

## Slide 13
SIMS分析
１PCV2304C
1号機のPCV内部ROV-E調査_堆積物サンプル
薬さじで乾燥した堆積物を細かく粉砕し、In板を粒子上において加圧する。
その後、シャーレ内に移して更にアルミペレットを押付けIn板を平滑化する。
受入れ時点でポリ容器内の試料は乾固していたため、液相乾燥の工程は省略

## Slide 14
SIMS分析結果：二次電子観察像
2 mm
※1 In板上に分布したサンプルの全体像
※2 ビーム条件：加速電圧30 kV（一次プローブ：Gaイオン)
分析エリアA
分析エリアB

## Slide 15
SIMS分析結果：二次電子観察像
【分析エリアA】
・細かな粒の集合体のような一塊の粒子
30 µm
20 µm
【分析エリアB】
・破片のような一塊の粒子
※ビーム条件：加速電圧30 kV（一次プローブ：Gaイオン)

## Slide 16
Chart: Intensty [counts]
Chart: Intensty [counts]
SIMS分析結果：正二次イオンモード_マススペクトル（分析エリアA）
※質量電荷比から核種を推定
23Na+
24Mg+
27Al+
28Si+
39K+
69Ga+
71Ga+
56Fe+
46Ti+
47Ti+
48Ti+
49Ti+
50Ti+
[46Ti16O]+
[47Ti16O]+
[48Ti16O]+
[49Ti16O]+
[50Ti16O]+
Al、Ti、Feを確認

## Slide 17
Chart: Intensty [counts]
Chart: Intensty [counts]
SIMS分析結果：正二次イオンモード_マススペクトル（分析エリアA）
※質量電荷比から核種を推定
115In+
113In+
[69Ga 2] +
133Cs+
135Cs+
137Cs+
Csを確認（他のピークは確認中）

## Slide 18
Chart: Intensty [counts]
Chart: Intensty [counts]
SIMS分析結果：正二次イオンモード_マススペクトル（分析エリアA）
※質量電荷比から核種を推定
208Pb+
207Pb+
206Pb+
[115In 2] +
[113In 2] +
Chart: Intensty [counts]
Chart: Intensty [counts]
Chart: Intensty [counts]
Pbを確認、ここでは明確なUのピークは確認できず。

## Slide 19
SIMS分析結果：正二次イオンモード_成分イメージング（分析エリアA）
全イオン像
23Na+
24Mg +
27Al +
56Fe +
40Ca +
39K +
28Si +
m/z=90
137Cs +
208Pb +
238U16O +
※質量電荷比から核種を推定
48Ti +

## Slide 20
Chart: Intensty [counts]
Chart: Intensty [counts]
SIMS分析結果：正二次イオンモード_マススペクトル（分析エリアB）
※質量電荷比から核種を推定
23Na+
24Mg+
25Mg+
26Mg+
27Al+
28Si+
29Si+
30Si+
39K+
40Ca+
[27Al2]+
56Fe+
69Ga+
71Ga+
55Mn+
57Fe+
90Zr+
91Zr+
92Zr+
94Zr+
96Zr+
Al、Ca、Feを確認

## Slide 21
Chart: Intensty [counts]
SIMS分析結果：正二次イオンモード_マススペクトル（分析エリアB）
※質量電荷比から核種を推定
115In+
113In+
[56Fe2]+
[90Zr16O]+
[91Zr16O]+
[92Zr16O]+
[92Zr16O]+
[96Zr16O]+
Chart: Intensty [counts]
[69Ga 2] +
133Cs+
135Cs+
137Cs+
Chart: Intensty [counts]
Zr、Csを確認

## Slide 22
Chart: Intensty [counts]
Chart: Intensty [counts]
SIMS分析結果：正二次イオンモード_マススペクトル（分析エリアB）
※質量電荷比から核種を推定
208Pb+
207Pb+
206Pb+
[115In 2] +
[113In 2] +
Chart: Intensty [counts]
238U+
Chart: Intensty [counts]
[238U16O]+
[238U16O1H]+,
[238Pu16O1H]+
Chart: Intensty [counts]
[238U16O2]+
[238U16O21H]+,
[238Pu16O21H]+
Uを確認

## Slide 23
SIMS分析結果：正二次イオンモード_成分イメージング（分析エリアB）
全イオン像
23Na+
24Mg +
27Al +
56Fe +
40Ca +
39K +
28Si +
90Zr +
137Cs +
208Pb +
※質量電荷比から核種を推定
238U16O +

## Slide 24: 試料溶解
堆積物をメンブレンフィルタ(孔径 0.4 μm)でろ過
水洗及び乾燥後、重量測定
8 M硝酸にconc.フッ酸を数滴加え、100℃で6時間加熱
放冷後、再度、 100℃で6時間加熱
溶解後、25 mLにメスアップ
→溶解液の放射線計測を実施

## Slide 25: 放射線計測（アルファ線計測）
1PCV2301C（堆積物(溶解後)）
1PCV2301D （堆積物(溶解後) ）
1PCV2304C （堆積物(溶解後) ）
1PCV2303C （堆積物(溶解後) ）
Pu-239
Pu-240
Am-241
Pu-238
Cm-244
Cm-243
Pu-239
Pu-240
Am-241
Pu-238
Cm-244
Cm-243
Pu-239
Pu-240
Am-241
Pu-238
Cm-244
Cm-243

## Slide 26: 放射線計測（アルファ線計測）
1PCV2303D （堆積物(溶解後) ）
1PCV2302C （堆積物(溶解後) ）
Pu-239
Pu-240
Am-241
Pu-238
Cm-244
Cm-243
Pu-239
Pu-240
Am-241
Pu-238
Cm-244
Cm-243
堆積物溶解後の試料において、Pu-239+Pu240, Am-241+Pu-238, Cm-244+Cm-243のピークを確認した。
上澄液の試料においては、アルファ核種はされなかった。

## Slide 27: 放射線計測（ガンマ線計測）
堆積物溶解後の試料において、全サンプルからCs-137を検出した。その他、Co-60, Sb-125, Cs-134, Eu-154, Eu-155, Am-241を検出した。
上澄液の試料においては、Co-60, Cs-134, Cs-137のみを検出した。
単位: Bq/25mL（堆積物全量に換算）